COMPLEMENT D’INFORMATION CONCERNANT LES TESTS IMMUNOCHIMIQUES urinaires EN TOXICOLOGIE CLINIQUE

- Information générale

Le test nal von minden Drug-Screen® urinaire est un test immunochimique pour la détection rapide et qualitative dans l’urine de stupéfiants, psychotropes et/ou de leurs métabolites principaux souvent employés.

Attention :

Le test immunochimique ne fournit qu’un résultat analytique préliminaire. Un résultat positif suggère la présence de drogues/de métabolites de drogues. Il ne donne aucune information sur une éventuelle intoxication. Pour confirmer le résultat (positif et/ou négatif) une méthode chromatographique sera appliquée endéans les 24 heures pour les médicaments, une fois par semaine pour les stupéfiants. Les observations cliniques et un avis professionnel doivent toujours être pris en compte dans l’interprétation du test.

- Quelles sont les limitations du test immunochimique ?

  - Un résultat positif est compatible avec la présence de drogues/de métabolites de drogues d’une classe pharmacologique dans les urines. Il ne reflète pas la présence d’une intoxication ni son envergure.

  - Il est possible que le résultat de test soit faussé par la présence de substances ou de facteurs qui affectent le test (réactions croisées et interactions).  C’est pourquoi chaque test sera contrôlé par une méthode chromatographique (confirmation) :

    - Endéans les 24h pour les médicaments

    - 1x/semaine pour les stupéfiants

  - Même si la drogue/un métabolite de la drogue a été détecté dans l’échantillon d’urine, le test ne donne aucune information sur la fréquence ni l’ampleur de la consommation de cette drogue.

- Quelles sont les substances qui peuvent régir positivement lors du test immunochimique ?

Les paramètres suivants peuvent être testés par les tests nal von minden Drug-Screen® urinaire. La concentration mentionnée correspond au seuil de détectabilité (= cut-off) de la molécule associée.

(*) Substance ayant été utilisée comme calibrateur pour le réglage du cut-off

AMP : Amphétamine – Substances apparentées et risques de réactions croisées

| Substance, Cut-off 300 ng/ml | Concentration (ng/mL) |
| --- | --- |
| d-Amphétamine * | 300 |
| l-Amphétamine | 50.000 |
| 3,4-methylenedioxy-amphétamine (MDA) | 300 |
| Mephentermine hemisulfate | >100.000 |
| Paramethoxyamphétamine (PMA) | 625 |
| Paramethoxymethamphetamine (PMMA) | >100.000 |
| Phentermine | 625 |
| Tyramine | >100.000 |

BAR : Barbituriques – Substances apparentées et risques de réactions croisées

| Substance, Cut-off 300 ng/ml | Concentration (ng/mL) |
| --- | --- |
| Secobarbital * | 300 |
| Allobarbital | 1.250 |
| Alphenal | 625 |
| Amobarbital | 625 |
| Aprobarbital | 188 |
| Butabarbital | 94 |
| Butalbital | 2.500 |
| Butethal | 200 |
| Cyclopentobarbital | 400 |
| Pentobarbital | 300 |
| Phenobarbital | 300 |

BZD : Benzodiazépines – Substances apparentées et risques de réactions croisées

| Substance, Cut-off 200 ng/ml | Concentration (ng/mL) |
| --- | --- |
| Oxazépam * | 200 |
| Alprazolam | 83 |
| Bromazépam | 417 |
| Chlordiazépoxide | 1.667 |
| Clobazam | 42 |
| Clonazépam | 1.667 |
| Clorazépate | 2.220 |
| Desalkylflurazépam | 167 |
| Diazépam | 167 |
| Estazolam | 3.333 |
| Fentanyl | >100.000 |
| Flunitrazépam | 250 |
| Flurazépam | >100.000 |
| Lorazépam | 833 |
| Lormetazépam | 833 |
| Medazépam | >100.000 |
| Midazolam | >100.000 |
| Nitrazépam | 16.667 |
| Norchlordiazépoxide | 167 |
| Nordiazépam | 333 |
| Prazépam | >100.000 |
| Témazépam | 42 |
| Triazolam | 3.333 |

COC : Cocaïne – Substances apparentées et risques de réactions croisées

| Substance, Cut-off 100 ng/ml | Concentration (ng/mL) |
| --- | --- |
| Benzoylecgonine * | 100 |
| Cocaïne HCl | 400 |
| Cocaéthylène | 5.000 |
| Ecgonine | 10.000 |
| Norcocaïne | 20.000 |

MDMA : Ecstasy – Substances apparentées et risques de réactions croisées

| Substance, Cut-off 500 ng/ml | Concentration (ng/mL) |
| --- | --- |
| 3,4-Methylenedioxy-N-methamphetamine (MDMA) * | 500 |
| d-Amphétamine | >100.000 |
| l-Amphétamine | >100.000 |
| d-Methamphétamine | >100.000 |
| l-Methamphétamine | >100.00 |
| 3,4-Methylenedioxyamphétamine (MDA) | 2.500 |
| 3,4-Methylenedioxyethylamphétamine (MDEA) | 156 |
| Paramethoxyamphétamine (PMA) | 50.000 |
| Paramethoxymethamphétamine (PMMA) | 100.000 |

MET : Methamphétamine – Substances apparentées et risques de réactions croisées

| Substance, Cut-off 500 ng/ml | Concentration (ng/mL) |
| --- | --- |
| d-Methamphétamine * | 500 |
| l-Methamphétamine | 500 |
| p-hydroxymethamphetamie | 5.000 |
| d-Amphetamine | >100.000 |
| l-Amphetamine | >100.000 |
| Chloroquine | 40.00 |
| Ephedrine | 2.000 |
| 3,4-methylenedioxy-amphétamine (MDA) | >100.000 |
| 3,4-methylenedioxy-N-ethylamphetamine (MDEA) | 5.000 |
| 3,4-methylenedioxy-N-methamphetamine (MDMA ou ecstasy) | 500 |
| β-phenylethylamine | 4.000 |
| Trimethobenzamide | 10.000 |

MOR : Morphine – Substances apparentées et risques de réactions croisées

| Substance, Cut-off 300 ng/ml | Concentration (ng/mL) |
| --- | --- |
| Morphine * | 300 |
| Acetylcodéine | 150 |
| Buprénorphine | 3.125 |
| Codéine | 250 |
| Diacétylmorphine (héroïne) | 250 |
| Dihydrocodéine (DHC) | 586 |
| Ethylmorphine | 200 |
| Hydromorphone | 12.500 |
| Hydrocodone | 12.500 |
| 6-Monoacéthylmorphine | 250 |
| Morphine-3-β-d-glucuronide | 2.500 |
| Nalorphine | 25.000 |
| Thebaine | 25.000 |

MTD : Méthadone – Substances apparentées et risques de réactions croisées

| Substance, Cut-off 300 ng/ml | Concentration (ng/mL) |
| --- | --- |
| Méthadone * | 300 |
| (-)-alpha-methadol | 2.000 |

TCA : Antidépresseurs tricycliques – Substances apparentées et risques de réactions croisées

| Substance, Cut-off 1000 ng/ml | Concentration (ng/mL) |
| --- | --- |
| Nortriptyline * | 1000 |
| Amitritpyline | 1.500 |
| Clomipramine | 100.000 |
| Cyclobenzaprine | 12.500 |
| Desipramine | 188 |
| Doxepine | 2.000 |
| Imipramine | 2.500 |
| Maprotiline | 750 |
| Nordoxepine | 500 |
| Opipramol | 1.563 |
| Promazine | 1.000 |
| Promethazine | 6.250 |
| Prothipendyl | 25.000 |
| Protryptyline | 6.250 |
| Prozine | 1.250 |
| Trimipramine | 100.000 |

THC : Cannabinoïdes – Substances apparentées et risques de réactions croisées

| Substance, Cut-off 50 ng/ml | Concentration (ng/mL) |
| --- | --- |
| 11-nor-9-THC-9-COOH * | 50 |
| 11-nor-8-THC-9-COOH | 50 |
| 11-hydroxy-9-THC | 50 |
| 8-THC | 15.000 |
| 9-THC | 15.000 |
| Cannabinol (CBN) | 20.000 |
| Cannabidiol (CBD) | >100.000 |

- Quelles sont les substances qui ne devraient pas interférer avec le test immunochimique ?

A l’exception des substances énumérées dans le point 3, qui entraine une réaction positive aux paramètres respectifs, tous les composés suivants ont réagi négativement à une concentration de 100 µg/mL ;

| (+)-naproxen | b-phenylethyl-amine | Glucose | Procaïne |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-dimethylaminoantiyrine | Caféine | Guaiacol Glyceryl Ether | Protonix |
| Acetamoniphène | Chloroquine | Hémoglobine | Pseudoéphédrine |
| Acétone | Chlorpheniramine | Ibuprofène | Quinidine |
| Albumine | Créatine | Isoproterenol | Ranitidine |
| Ampicilline | Dextrometorphan | Lidocaïne | Sertraline |
| Aspartame | Dopamine | Acide oxalique | Tyramine |
| Aspirine | Erythromycine | Penicilline-G | Vitamine C |
| Benzocaïne | Ethanol | Pheniramine |  |
| Bilirubine | Furosémide | Phenothiazine |  |

- Tableau des durées de positivité des principales substances recherchées lors du test immunochimique

Ce tableau offre un panorama des durées moyennes de détection et des seuils retenus par la communauté scientifique pour les principales drogues (héroïne, cocaïne, ecstasy, cannabis, etc.) et médicaments (benzodiazépines, barbituriques, etc.) dans les urines et dans le sang.

! Avertissement !

Les durées répertoriées dans ce tableau sont des indications moyennes (et non des durées exactes) qui dépendent de nombreux facteurs : produit consommé (nature, dose, concentration, …), mode et habitude de consommation, paramètres propres à l’individu (fonction rénale, fonction hépatique, polymorphismes génétiques, poids, …), consommation concomitante d’autres xénobiotiques (inducteurs, inhibiteurs enzymatiques par exemple), sensibilité de la stratégie analytique appliquée

Ces durées indicatives s’entendent après un délai d’apparition qui peut varier, selon les substances recherchées et les modalités de consommation, entre quelques minutes et quelques heures.

| Substance | Durée de détection sanguine | Durée de détection urinaire |
| --- | --- | --- |
| Amphétamines | 24 à 48h | jusqu’à 4 jours |
| Antidépresseurs tricycliques * | 2 à 3 jours | 1 à 7 jours |
| Barbituriques * | 2 à 4 jours | 5 jours à > 2 semaines |
| Benzodiazépines * | 6 à 72h | 24 à 120h |
| Cannabis | THC : 2 – 8h THC-COOH : jusqu’à 72h Usage intense et quotidien : jusqu’à 1 mois après l’arrêt | Usage occasionnel : 3 à 5 jours Usage quotidien : 30 à 70 jours |
| Cocaïne | Cocaïne : 4 à 6h Benzoylecgonine : 36 à 48h | Usage occasionnel : 2 à 4 jours Usage intense et quotidien pendant plusieurs mois : 10 à 14 jours |
| MDMA | 12 à 24h | 24 à 48h |
| Méthadone | 12 à 24h | 3 à 7 jours |
| Opiacés * | 24 à 36h | 36 à 72h 6-MAM : 6h |

* varie en fonction de la demi-vie du médicament